SPEAR3 Injector Raft Alignment

August 21, 2008

Results Reported by Hans Imfeld in email to Ben Scott

Found:

Q6F	X: -0.011in/-0.28mm

Y:  0.000in/0.00mm

BPM 6? (between Q6 and Q7)

X:  +0.038in/+0.96mm

Y:  +0.006in/-0.15mm

Q7D	X:  -0.001in/-0.02mm

Y:  -0.002in/-0.05mm

B7H	X:  +0.002in/-0.05mm

Y:  -0.014in/-0.36mm

Q8F	X:  -0.011in/-0.28mm

Y:  -0.029in/-0.74mm

BPM7	X:  +0.031in/+0.79mm

Y:  -0.105in/-2.67mm

Q9D	X:  +0.019in/+0.48mm

Y:  -0.031in/-0.79mm

B8V	X:  +0.003in/+0.08mm

Y:  -0.022in/-0.56mm

The two remaining BPMs and the septum (B9) were measured with a different method: (sent from HI Aug. 22, 2008)

BPM8	X:  +0.098in/+2.49mm

Y:  -0.003in/-0.08mm

BPM9	X:  -0.012in/-0.30mm

Y:  -0.113in/-2.87mm

B9	X:  -0.012in/-0.30mm

(SEP)	Y:  -0.012in/-0.30mm