SXR Reference re-measurement results:

8/24/2020

| Param/DS | Date | Temp. (ºC) | I1Y (µTm) | I2Y (µTm2) | I1X (µTm) | I2X (µTm2) | Phase RMS (º) | K (at 20ºC) | (K/K (vrt. DS01) | Ref. ( (B/B) | HP calibration |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 09/17 | 20.0 | -22 | -50 | +1 | +37 | 3.8 | 3.347130 | - | - | 12/1/17 |
| 0002 | 1/18 | 20.01 | -23 | -55 | -15 | -24 | 3.8 | 3.347029 | -3 · 10-5 | -4 · 10-5 | 1/31/18 |
| 0003 | 5/18 | 19.93 | -18 | -54 | -15 | -20 | 3.8 | 3.347334 | +6 · 10-5 | +8 · 10-5 | 5/11/18 |
| 0004 | 7/18 | 20.00 | -20 | -53 | -10 | -20 | 3.8 | 3.347382 | +8 · 10-5 | +8 · 10-5 | 7/11/18 |
| 0005 | 9/18 | 19.99 | -23 | -54 | -7 | -25 | 3.8 | 3.347252 | +4 · 10-5 | +8 · 10-5 | 9/25/18 |
| 0006 | 12/18 | 19.96 | -19 (-18) | -36 | -18 (-23) | -27 | 3.7 | 3.347402 | +8 · 10-5 | +7 · 10-5 | 12/12/18 |
| 0007 | 4/19 | 19.92 | -20 | -49 | -21 | -55 | 3.8 | 3.347493 | +1.0· 10-4 | +8 · 10-5 | 4/3/19 |
| 0008 | 1/20 | 19.88 | -23 | -54 | -39 | -89 | 3.8 | 3.347544 | +1.2· 10-4 | +1.3· 10-4 | 1/16/20 |
| 008 | 8/20 | 19.78 | -23 | -54 | -39 | -89 | 3.8 | 3.347249 | +4 · 10-5 | +9 · 10-5 | 8/17/20 |
| 0009 | 3/21 | 19.87 | -23 | -54 | -39 | -89 | 3.9 | 3.347270 | +4 · 10-5 | +4 · 10-5 | 3/10/21 |
| 0010 | 7/21 | 19.92 | -23 | -54 | -39 | -89 | 3.9 | 3.347475 | +1.0· 10-4 | +4.7· 10-5 | 3/10/21 |
| 0011 | 10/22 | 19.88 | -23 | -54 | -39 | -89 | 3.8 | 3.347184 | +1.6· 10-5 | +3.4· 10-5 | 10/24/22 |
| 0012 | 1/23 | 19.90 | -23 | -54 | -39 | -89 | 3.8 | 3.347168 | +1.1· 10-5 | -0.8· 10-5 | 1/11/23 |

Avrg. K =  3.347405

(-18) – VW measurement