HXR Reference re-measurement results:

9/27/22

| DS/ Run | Date | Temp. (ºC) | I1Y (µTm) | I2Y (µTm2) | I1X (µTm) | I2X (µTm2) | Phase RMS (º) | K (corrected) | (K/K (vrt. DS01) | Ref. ( (B/B) | HP calibration |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001/02 | 10/16/17 | 20.08 | +2 | -25 | -8 | -2 | 3.0 | 3.376900 | Initial | N/A | 10/6/17 |
| 002/10 | 5/22/19 | 20.01 | (+2) | (-20) | (+40) | (+98) | 3.2 | 3.376598 | -9(10-5 | Initial | 5/22/19 |
| 03/06* | 6/26/19 | 20.01 | -4-? | -25-? | -4-? | -3-? | 3.1 | 3.376926 | +1(10-5 | -8(10-5 | 6/10/19 |
| 04/02 | 8/14/19 | 19.96 | +10 | +5 | +36 | +100 | 3.1 | 3.377141 | +7(10-5 | -5(10-5 | 6/10/19 |
| 05/06** | 10/7/19 | 19.98 | +19 | +29 | +21 | +75 | 3.0 | 3.376885 | -4(10-6 | -9(10-6 | 10/4/19 |
| 06/04 | 11/19/19 | 19.96 | -3 | -13 | +28 | +95 | 3.0 | 3.377147 | +7(10-5 | -7(10-5 | 10/7/19 |
| 06/06 | 11/26/19 | 19.99 | -3 | -13 | +28 | +95 | 3.0 | 3.376761 | -3(10-5 | -1.4(10-4 | 1/20/19 |
| 07/04 | 7/06/20 | 19.89 | -4 | -12 | +24 | +30 | 3.0 | 3.376758 | -4(10-5 | -1.4(10-4 | 6/9/20 |
| 08/08 | 8/27/20 | 19.93 | -15 | -41 | +28 | +86 | 2.8 | 3.376743 | -5(10-5 | -1.6(10-4 | 8/13/20 |
| 09/04 | 11/6/20 | 19.90 | -13 | -42 | +27 | +98 | 2.8 | 3.376878 | -1(10-5 | -1.5(10-4 | 10/30/20 |
| 10/09 | 09/24/21 | 19.99 | -15 | -55 | +31 | +105 | 2.8 | 3.376792 | -3(10-5 | -1.7(10-4 | 8/23/21 |
| 12/ | 09/27/22 | 20.00 | -15 | -55 | +31 | +105 | 2.8 | 3.376891 | -3(10-6 | -1.2(10-4 | 9/26/22 |

(-20) – VW measurement

* A loose shim found and re-glued in place after field integral measurements. The field integrals could be measured not correctly.

It does not change K by any significant amount (~1(10-5).

** After temperature rise up to 22.2 deg. C.