LCLS2 HE SXR Undulator

Alignment Engineering Group

L2?????

SN 29A804-0007

October 17, 2022

Tooling ball values to center of 1.5 inch sphere, all units are inches.  Coordinates are to the SXR Undulator Magnetic Axis.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| LSB1 | -57.385 | -3.487 | -10.487 |
| LSB2 | -2.264 | -3.484 | -10.496 |
| LSB3 | 57.390 | -3.486 | -10.488 |
| LSB4 | -57.368 | -3.481 | -24.277 |
| LSB5 | -2.252 | -3.478 | -24.265 |
| LSB6 | 57.396 | -3.481 | -24.261 |
| LSB7 | -57.372 | 3.488 | -10.489 |
| LSB8 | -2.270 | 3.493 | -10.491 |
| LSB9 | 57.397 | 3.493 | -10.483 |
| LSB10 | -57.383 | 3.492 | -24.267 |
| LSB11 | -2.261 | 3.499 | -24.274 |
| LSB12 | 57.394 | 3.494 | -24.265 |
| SD1 | -50.986 | 7.175 | -34.752 |
| SD2 | -3.900 | -19.478 | -34.831 |
| SD3 | 50.724 | 7.294 | -34.744 |
| SD4 | -25.743 | -21.874 | -33.735 |
| SD5 | -25.744 | -21.924 | 29.634 |
| SD6 | 25.729 | -21.919 | -33.858 |
| SD7 | 25.746 | -21.888 | 29.503 |
| SD8 | -0.053 | -9.054 | -12.432 |
| USB1 | -57.409 | -3.485 | 24.259 |
| USB2 | -2.282 | -3.490 | 24.277 |
| USB3 | 57.384 | -3.490 | 24.272 |
| USB4 | -57.385 | -3.486 | 10.486 |
| USB5 | -2.275 | -3.493 | 10.492 |
| USB6 | 57.372 | -3.491 | 10.485 |
| USB7 | -57.391 | 3.490 | 24.265 |
| USB8 | -2.268 | 3.485 | 24.266 |
| USB9 | 57.388 | 3.483 | 24.271 |
| USB10 | -57.385 | 3.488 | 10.487 |
| USB11 | -2.267 | 3.484 | 10.489 |
| USB12 | 57.388 | 3.485 | 10.489 |

| Center | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10M | -2.815658 | -0.025903 | 0.000649 | -110.853 | -1.020 | 0.026 |
| PM11M | 2.726342 | -0.02614 | 0.000402 | 107.336 | -1.029 | 0.016 |
| RFM | -2.670889 | 0.049072 | -0.000014 | -105.153 | 1.932 | -0.001 |

PM10 and Granite coordinate system with Yurii shifts.

|  |  | From Yurii |  |  | Measured |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (m) | X (m) | Y (m) | dX (mm) | dY (mm) |
| PM10 | -2.815673 | -0.025902 | 0.000650 | -2.815658 | -0.025903 | 0.000649 | -0.001 | -0.001 |
| PM11 | 2.726358 | -0.026142 | 0.000400 | 2.726342 | -0.026140 | 0.000402 | 0.002 | 0.002 |
| RefBlock |  |  |  | -2.670889 | 0.049072 | -0.000014 |  |  |