## Slide 1: HE-SXU-000 Tuning Results
  Summary:
  Shim signatures measured.
  Field integrals tuned to tolerances in operational range 7.2mm to 33mm.
  Phase errors tuned well below tolerance in operational range.
  The K-value at 7.2mm gap is 9.7355 (~5% higher than required).
Chart: First field integrals
| 7.2 | 8 | 9 | 11 | 13 | 17 | 25 | 33 | 50 | 70 | 100
I1Y | -14.5383 | 2.521 | 28.0457 | 32.1403 | 30.1887 | 21.3947 | 9.0437 | 9.2033 | -9.8727 | -20.5697 | -28.895
Lower tolerance | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50
Higher tolerance | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
I1X | -1.217 | -2.841 | 5.1377 | 18.2743 | 25.988 | 34.7273 | 28.5757 | 28.988 | -35.585 | -62.4003 | -66.8243
Chart: Second Field Integrals
| 7.2 | 8 | 9 | 11 | 13 | 17 | 25 | 33 | 50 | 70 | 100
Lower tolerance | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200
Higher tolerance | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
I2X | 19.7013 | 21.2977 | 22.2223 | 30.1043 | 19.2517 | -0.81333 | -21.8877 | -12.8487 | -106.789 | -157.3453 | -173.598
I2Y | -58.327 | -41.0873 | -28.2127 | -23.1697 | -23.0197 | -15.828 | -18.6543 | -19.5647 | -34.323 | -52.0503 | -69.226