## Slide 1
quadrupole component removed
b1/b0 tolerance
BCXH3: ΔBL/BL0 vs X @ 20 A
Imain | b1/b0 % | b2/b0 %
19.98 | 0.0204 | 0.1037
26.00 | 0.0138 | 0.1187
47.00 | 0.0114 | 0.1176
tolerance | 0.5 | 20
Harmonic content vs Imain @ r = 2 cm
hardat.ru1
wirevsx.ru3

## Slide 2
BCXH3: BL vs X @ Imain = 20 A

## Slide 3
engineering type: 5D3.9
SLAC drawing number: SA-380-331-12 (Scandatronix BEMA-2212)
SLAC magnet bar-code: 4516
vendor serial number: 16082-2
when measured: 19-Dec-2017 09:01:05
when analyzed: 30-Jan-2018
MAD assignment: BCXH3

## Slide 4
name: BCXH3 trim
# of main coil turns: 40
# of trim coil turns: 14
ratio of turns (Nmain/Ntrim): 2.8571
ratio of slopes (measured): 3.8387
IMMO (amps): [-1,+1]
BMMO (main coil amps): [-0.2605,+0.2605]
Itrim = 0
Imain = 0
wiredat.ru2