LCLS2 Bend Magnet 0.788D11.50

Alignment Engineering Group

L204527

SN 32

January 11, 2018

Numbered tooling balls are a 1 inch offset, lettered tooling balls are a 0.3125 inch offset.  All units are inches.  Coordinates are to the Mechanical Center of the Poles.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| TBA | -3.531 | 9.499 | 6.219 |
| TBB | 3.475 | 9.570 | 6.219 |
| TBC | -3.501 | -9.524 | 6.219 |
| TBD | 3.524 | -9.497 | 6.218 |
| TB1 | -3.532 | 9.499 | 6.907 |
| TB2 | 3.474 | 9.569 | 6.907 |
| TB3 | -3.503 | -9.525 | 6.907 |
| TB4 | 3.521 | -9.500 | 6.931 |

Pole gap = 0.799 inches at origin (0,0,0).