## Slide 1
DS/ Run | Date | Temp. (ºC) | I1Y (µTm) | I2Y (µTm2) | I1X (µTm) | I2X (µTm2) | Phase RMS (º) | K (corrected) | K/K (vrt. DS01) | Ref. ( B/B) | HP calibration
001/02 | 10/16/17 | 20.08 | +2 | -25 | -8 | -2 | 3.0 | 3.376900 | Initial | N/A | 10/6/17
002/10 | 5/22/19 | 20.01 | (+2) | (-20) | (+40) | (+98) | 3.2 | 3.376598 | -910-5 | Initial | 5/22/19
03/06* | 6/26/19 | 20.01 | -4-? | -25-? | -4-? | -3-? | 3.1 | 3.376926 | +110-5 | -810-5 | 6/10/19
04/02 | 8/14/19 | 19.96 | +10 | +5 | +36 | +100 | 3.1 | 3.377141 | +710-5 | -510-5 | 6/10/19
05/06** | 10/7/19 | 19.98 | +19 | +29 | +21 | +75 | 3.0 | 3.376885 | -410-6 | -910-6 | 10/4/19
06/04 | 11/19/19 | 19.96 | -3 | -13 | +28 | +95 | 3.0 | 3.377147 | +710-5 | -710-5 | 10/7/19
06/06 | 11/26/19 | 19.99 | -3 | -13 | +28 | +95 | 3.0 | 3.376761 | -310-5 | -1.410-4 | 1/20/19
07/04 | 7/06/20 | 19.89 | -4 | -12 | +24 | +30 | 3.0 | 3.376758 | -410-5 | -1.410-4 | 6/9/20
08/08 | 8/27/20 | 19.93 | -15 | -41 | +28 | +86 | 2.8 | 3.376743 | -510-5 | -1.610-4 | 8/13/20
09/04 | 11/6/20 | 19.90 | -13 | -42 | +27 | +98 | 2.8 | 3.376878 | -110-5 | -1.510-4 | 10/30/20
10/09 | 09/24/21 | 19.99 | -15 | -55 | +31 | +105 | 2.8 | 3.376792 | -310-5 | -1.710-4 | 8/23/21
12/03 | 09/27/22 | 20.00 | -15 | -55 | +31 | +105 | 2.8 | 3.376891 | -310-6 | -1.210-4 | 9/26/22
13/17 | 9/10/26 | 19.97 | -2 | -46 | +26 | +100 | 2.8 | 3.377486 | +1.710-4 | +1.110-4 | 9/9/26
HXR Reference re-measurement results:
9/10/26

## Slide 2
9/27/2022 | -0.003482 | -0.6 | 0.368518 | 0.368450 | 0.68
10/14/2022 | -0.003416 | -0.6 | 0.368505 | 0.368433 | 0.72
10/19/2022 | -0.003588 | -0.6 | 0.368450 | 0.368387 | 0.63
10/24/2022 | -0.003720 | -0.4 | 0.368475 | 0.368441 | 0.34
9/10/2026 | -0.003434 | -0.4 | 0.367861 | 0.367747 | 1.14
9/10/2026 | -0.003434 | -0.4 | 0.367902 | 0.367747 | 1.55
10/11/2019 | -0.003949 | -0.9 | 0.368696 | 0.368632 | 0.64
Date | Vzero | By(mV) | Bprobe(T) | Bnmr(T) | Delta(G)
Comments
HXU -025, DS001; final
HXU Reference, DS012
HXU-017 check; back from the tunnel
HXU-017 check; back from the tunnel
HXU-017 DS 0002
HXU Reference, DS013, old calibration
HXU Reference, DS013, new calibration
Probe Calibration Check in Reference Magnet
Relative change = (1.55 -0.64)/3680 = 2.5·10-4
9/11/2026 | -0.003478 | -0.4 | 0.367839 | 0.367673 | 1.66 |