LCLS2 SXR Undulator

Alignment Engineering Group

L2?????

SN 29A804-011

August 15, 2018

Tooling ball values to center of 1.5 inch sphere, all units are inches.  Coordinates are to the SXR Undulator Magnetic Axis.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| LSB1 | -57.4863 | -3.4917 | -10.4771 |
| LSB2 | -0.0081 | -3.4890 | -10.4775 |
| LSB3 | 57.4726 | -3.4921 | -10.4747 |
| LSB4 | -57.4861 | -3.4891 | -24.2558 |
| LSB5 | -0.0072 | -3.4872 | -24.2554 |
| LSB6 | 57.4745 | -3.4915 | -24.2559 |
| LSB7 | -57.4862 | 3.4974 | -10.4737 |
| LSB8 | -0.0051 | 3.5044 | -10.4741 |
| LSB9 | 57.4758 | 3.4960 | -10.4784 |
| LSB10 | -57.4861 | 3.5011 | -24.2518 |
| LSB11 | -0.0043 | 3.5063 | -24.2524 |
| LSB12 | 57.4735 | 3.4973 | -24.2565 |
| SD1 | 50.9744 | 7.2493 | -34.7013 |
| SD2 | -3.9246 | -19.5310 | -34.7560 |
| SD3 | -50.9845 | 7.2228 | -34.6900 |
| SD4 | -25.6504 | -21.6964 | -29.5927 |
| SD5 | -25.6366 | -21.6820 | 29.4494 |
| SD6 | 25.6180 | -21.6648 | -29.6187 |
| SD7 | 25.6274 | -21.7035 | 29.4308 |
| SD8 | -0.0186 | -16.9687 | -12.3656 |
| USB1 | -57.4853 | -3.4857 | 24.2566 |
| USB2 | -0.0033 | -3.4893 | 24.2575 |
| USB3 | 57.4740 | -3.4831 | 24.2554 |
| USB4 | -57.4845 | -3.4885 | 10.4755 |
| USB5 | -0.0041 | -3.4933 | 10.4764 |
| USB6 | 57.4733 | -3.4869 | 10.4738 |
| USB7 | -57.4849 | 3.4912 | 24.2560 |
| USB8 | -0.0074 | 3.4867 | 24.2557 |
| USB9 | 57.4735 | 3.4934 | 24.2547 |
| USB10 | -57.4855 | 3.4881 | 10.4760 |
| USB11 | -0.0076 | 3.4837 | 10.4751 |
| USB12 | 57.4744 | 3.4898 | 10.4771 |

| Center | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10M | -2.815396 | -0.026441 | 0.000741 | -110.8424 | -1.0410 | 0.0292 |
| PM11M | 2.726865 | -0.026662 | 0.000501 | 107.3569 | -1.0497 | 0.0197 |
| RFM | -2.670619 | 0.048535 | 0.000077 | -105.1425 | 1.9108 | 0.0030 |

PM10 and Granite coordinate system with Yurii shifts.

|  |  | From Yurii |  |  | Measured |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (m) | X (m) | Y (m) | dX (mm) | dY (mm) |
| PM10 | -0.369303 | -0.102477 | 0.000846 | -2.815396 | -0.102473 | 0.000847 | 0.004 | 0.001 |
| PM11 | 5.173015 | -0.102690 | 0.000608 | 2.726865 | -0.102694 | 0.000607 | -0.004 | -0.001 |
| RefBlock |  |  |  | -2.670619 | -0.027497 | 0.000183 |  |  |

Transformation results from 8/16/2018 measurements to 6/19/2018 measurements

|  | dZ (m) | dX (m) | dY (m) | dRoll (mr) | dPitch (mr) | dYaw (mr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UND | 0.000040 | 0.000005 | 0.000015 | -0.015 | 0.002 | -0.005 |