Dipole Offset Measurements at each coil for LLNL Magnet

Referenced from front face of pole plate for z. Referenced to the mechanical center for X and Y

| Point | Position (cm.) | Probe X offset (mils) | Probe Y offset (mils) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0.95 | -11 | -3 |
| 2. | 2.624 | -13 | -5 |
| 3. | 4.072 | -31 | -7 |
| 4. | 5.520 | -144 | -14 |
| 5. | 6.967 | +72 | +40 |
| 6. | 8.415 | +17 | +9 |
| 7. | 9.863 | -2 | +5 |
| 8. | 11.537 | -3 | +3 |
| 9. | 13.437 | -4 | +5 |
| 10. | 15.110 | -6 | +4 |
| 11 | 16.559 | -5 | +1 |
| 12. | 18.006 | -7 | -4 |
| 13. | 19.454 | -3 | +9 |
| 14. | 20.902 | -3 | +5 |
| 15. | 22.350 | -2 | +3 |
| 16. | 24.023 | -2 | +1 |