## Slide 1
engineering type: 1.18D3.17
SLAC drawing number: SA-380-331-12
SLAC magnet bar-code: PC100887
vendor serial number: 2316-26142-02
when measured: 23-Jun-2022 14:36:24
when analyzed: 12-Jul-2022
MAD assignment: BCX10461
http://www-group.slac.stanford.edu/met/MagMeas/MAGDATA/FACET_II/Dipole/1.18D3.17-BCX10461-2/wiredat.ru1

## Slide 2
Imain = 155 A
Itrim = 0 A
http://www-group.slac.stanford.edu/met/MagMeas/MAGDATA/FACET_II/Dipole/1.18D3.17-BCX10461-2/wiredat.ru1
wirevsx.ru1

## Slide 3
Imain = 155 A
Itrim = 0 A
Harmonics @ r= 20 mm:
|b1/b0| = 0.020 [0.230] %
|b2/b0| = 0.574 [6.400] %
wirevsx.ru1
Harmonic content @ r = 2 cm
(scaled from 1.27 cm radius rotating coil)
Imain (A) | b1/b0 (%) | b2/b0 (%) | b3/b0 (%)
155 | 0.0691 | 0.1675 | 0.0285
tolerance | 0.23 | 6.4 | -

## Slide 4
Imain = 155 A
Itrim = 12 A
Harmonics @ r= 20 mm:
|b1/b0| = 0.096 [0.230] %
|b2/b0| = 0.661 [6.400] %
wirevsx.ru3

## Slide 5
Imain = 185 A
Itrim = 0 A
Harmonics @ r= 20 mm:
|b1/b0| = 0.096 [0.230] %
|b2/b0| = 0.660 [6.400] %
wirevsx.ru1

## Slide 6
name: BCX10461T
# of main coil turns: 42
# of trim coil turns: 14
ratio of turns (Nmain/Ntrim): 3.0000
ratio of slopes (measured): 3.1801
IMMO (amps): [-12,12]
BMMO (main coil amps): [-3.7734, 3.7734]
Itrim = 0
Imain = 0
wiredat.ru1
wiredat.ru2