LCLS2 HE SXR Undulator

Alignment Engineering Group

L2?????

SN

October 18, 2023

Tooling ball values to center of 1.5 inch sphere, all units are inches.  Coordinates are to the SXR Undulator Magnetic Axis.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| LSB1 | -57.384 | -3.486 | -10.485 |
| LSB2 | -2.263 | -3.484 | -10.494 |
| LSB3 | 57.392 | -3.485 | -10.487 |
| LSB4 | -57.366 | -3.480 | -24.274 |
| LSB5 | -2.251 | -3.477 | -24.263 |
| LSB6 | 57.397 | -3.479 | -24.259 |
| LSB7 | -57.372 | 3.488 | -10.485 |
| LSB8 | -2.269 | 3.495 | -10.487 |
| LSB9 | 57.397 | 3.496 | -10.479 |
| LSB10 | -57.382 | 3.493 | -24.262 |
| LSB11 | -2.261 | 3.501 | -24.270 |
| LSB12 | 57.394 | 3.498 | -24.262 |
| SD1 | -50.983 | 7.177 | -34.753 |
| SD2 | -3.896 | -19.476 | -34.827 |
| SD3 | 50.727 | 7.298 | -34.727 |
| SD4 | -25.739 | -21.872 | -33.735 |
| SD5 | -25.750 | -21.927 | 29.634 |
| SD6 | 25.733 | -21.916 | -33.849 |
| SD7 | 25.739 | -21.890 | 29.512 |
| SD8 | -0.053 | -9.054 | -12.426 |
| USB1 | -57.413 | -3.487 | 24.262 |
| USB2 | -2.287 | -3.493 | 24.279 |
| USB3 | 57.379 | -3.492 | 24.274 |
| USB4 | -57.390 | -3.488 | 10.489 |
| USB5 | -2.280 | -3.494 | 10.494 |
| USB6 | 57.367 | -3.492 | 10.487 |
| USB7 | -57.396 | 3.489 | 24.270 |
| USB8 | -2.274 | 3.484 | 24.270 |
| USB9 | 57.383 | 3.482 | 24.273 |
| USB10 | -57.391 | 3.487 | 10.491 |
| USB11 | -2.273 | 3.484 | 10.493 |
| USB12 | 57.383 | 3.484 | 10.493 |

| Center | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10M | -2.819347 | -0.026458 | 0.000781 | -110.998 | -1.042 | 0.031 |
| PM11M | 2.722517 | -0.026759 | 0.000831 | 107.186 | -1.054 | 0.033 |
| RFM | -2.674589 | 0.048517 | 0.000114 | -105.299 | 1.910 | 0.004 |

PM10 and Granite coordinate system with Yurii shifts.

|  |  | From Yurii |  |  | Measured |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (m) | X (m) | Y (m) | dX (mm) | dY (mm) |
| PM10 | -2.819347 | -0.026470 | 0.000802 | -2.819347 | -0.026458 | 0.000781 | 0.012 | -0.021 |
| PM11 | 2.722555 | -0.026747 | 0.000810 | 2.722517 | -0.026759 | 0.000831 | -0.012 | 0.021 |
| RefBlock |  |  |  | -2.674589 | 0.048517 | 0.000114 |  |  |