## Slide 1
engineering type: 1.0D22.265
SLAC drawing number: SA-344-100-37
SLAC magnet bar-code: 4570
vendor serial number: N/A
when measured: 10-Sep-2018 16:32:15
when analyzed: 20-Sep-2018
MAD assignment: BYSP2H
BYSP2H: BL vs Y

## Slide 3
@ r= 20 mm
|b1/b0| = 0.004 [0.500] %
|b2/b0| = 0.525 [100.000] %
@ r= 20 mm
|b1/b0| = 0.017 [0.500] %
|b2/b0| = 0.519 [100.000] %
Imain | b1/b0 % | b2/b0 %
35.03 | 0.0453 | 0.4294
65.03 | 0.0433 | 0.4312
95.04 | 0.0454 | 0.4402
125.04 | 0.0442 | 0.4477
tolerance | 0.5 | 100
Harmonic content vs Imain @ r = 2 cm
hardat.ru4