## Slide 1
engineering type: 3D8.8MK3
SLAC drawing number: SA-236-406-30 (PF-236-406-51)
SLAC magnet bar-code: 4574 (orange)
vendor serial number: N/A
when measured: 20-May-2019 10:30:47
when analyzed: 20-Sep-2019
MAD assignment: BRCUSDC1

## Slide 3
@ r= 20 mm
|b1/b0| = 0.017 [2.000] %
|b2/b0| = 2.281 [10.000] %
wirevsx.ru4
Imain | b1/b0 % | b2/b0 %
2.0 | 0.0294 | 2.4803
4.0 | 0.0287 | 2.4812
6.0 | 0.0287 | 2.4835
tolerance | 2 | 10
Harmonic content vs Imain @ r = 2 cm
hardat.r11

## Slide 4
ramp type = 3_LINEAR
ramp rate = 6 A/s
settle time = 2 s
remnant BL = 0.3750 +/- 0.0240 Gm
degauss time ≈ 120 s (?)