## Slide 1
engineering type: 3D8.8MK3
SLAC drawing number: SA-375-552-70 (PF-236-406-03)
SLAC magnet bar-code: 4576
vendor serial number: N/A
when measured: 20-May-2019 10:30:47
when analyzed: 26-Sep-2019
MAD assignment: BYCUS2

## Slide 3
@ r= 20 mm
|b1/b0| = 0.032 [2.000] %
|b2/b0| = 2.514 [10.000] %
wirevsx.ru1

## Slide 4
ramp type = 3_LINEAR
ramp rate = 6 A/s
settle time = 2 s
remnant BL = 1.1100e-5 +/- 3.2290e-06 Tm
degauss time ≈ 120 s (?)
BYCUS2 degauss

## Slide 5
BYCUS2: polynomial fit residuals
(use polynomial fit to “before degauss” data)