| Rutekort for Phase Shifter |  | Leveringsdato: | Kunde: LCLS II (SLAC) |  | Emne: SXR Phase Shifter - Carriage | Projektleder: MBU | Ordrenr: 502955-100 | Tegningsnummer: 7103031615 Tidligere produktion: Godkendt: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data PS: # Magnet nr.: 16349 | Minimum gap: 10 mm (with magnets) Maximum gap: 100mm (with magnets) Phase shifter length: 82,5mm |  |  |  |  |  | Overlevering til værkfører/prod.medarb. foretaget (sign/dato): |  |

| Opera-tionsnr. | Operation | Leverandør/ Afdeling | Forv. Timer | Forv. Slut | Specifikationer/Bemærkninger | Udført af/Dato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tegningsliste |  |  |  | Alle tegninger anført i Rutekortet + undertegninger findes i folderen: \\localdom.net\TI Folders DFY\Organization\DFY\Projects\502xxx\502955 SLAC Undulator phase shifter series\40 Project Execution\10 Design\30 Design documents\30 Drawings-Schematic |  |
|  | Saml carriage | MEK | 7 |  | Saml carriage efter tegning 7103031615 Spænd M5 bolte mellem girder og spindelmøtrik til et moment på 5 Nm. Spænd M6 bolte mellem girder og slæde til et moment på 8 Nm, og påfør Loctite 7414 på bolt-hoveder Husk bøsning (9000014484) mellem spindel og bærelejet. Bemærk motorens bremse er aktiveret, monter derfor efter gabet er indstillet (se punkt 3.) | BGR 14/2-17 |
|  | Indstilling af encoder | MEK | 1 |  | Juster encoder placering. Encoder-hoved må ikke røre ved linealen over hele sektionen mellem åbent og lukket gab. Fin justering laves senere. Se 9000014685 for montage vejleding. | BGR 14/2-17 |
|  | Indstil gab | MEK | 0,5 |  | Indstil gab til 121 mm som vist på tegning 7103031615, og monter motor. | BGR 14/2-17 |

| ## Notater under produktion |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ordre Nr.: | 502955-100 | Kunde: | LCLS II (SLAC) |
| ### MONTØRENS NOTER |  |  |  |
| ### TESTENS NOTER |  |  |  |
| ### PROJEKTLEDERS NOTER |  |  |  |

| Rutekort for Phase Shifter |  | Leveringsdato: | Kunde: LCLS II (SLAC) |  | Emne: SXR Magnet Array (Upper) + SXR Magnet Array (Lower) | Projektleder: MBU | Ordrenr: 502955-100 | Tegningsnummer: 7103031654 7103031619 Tidligere produktion: Godkendt: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data PS: # Magnet nr.: 16349 |  |  |  |  |  |  | Overlevering til værkfører/prod.medarb. foretaget (sign/dato): |  |

| Opera-tionsnr. | Operation | Leverandør/ Afdeling | Forv. Timer | Forv. slut | Specifikationer/Bemærkninger | Udført af/Dato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tegningsliste |  |  |  | Alle tegninger anført i Rutekortet + undertegninger findes i folderen: \\localdom.net\TI Folders DFY\Organization\DFY\Projects\502xxx\502955 SLAC Undulator phase shifter series\40 Project Execution\10 Design\30 Design documents\30 Drawings-Schematic |  |
|  | Lim magneter i Keepere | MEK | 2 |  | Lim magneter i keepere efter tegningerne. Brug hjælpeværktøjerne, 7103027380 og 7103027378. Brug lim Hysol 9306.3 (5100150029). Det er vigtigt kun at komme lim på de flader der er angivet på tegningerne. Stil magneter til hærdning. Fysiker instruere om hvilke magneter skal i hvilke keepere. Arbejde med stærke permanent magneter. Brug handsker og sikkerhedsbriller under håndtering. Arbejde med epoxy. Brug handsker og sikkerhedsbriller under håndtering. | BGR 29/3-2017 |
|  | Hærdning af magneter | MEK | 6 |  | Hærdning af magneter i keepere i ovn i 90 min. Ovnen skal holdes på min: 50°C og max: 60°C Separat temperatur føler skal bruges til at måle og logge temperaturen inde i ovnen under hele hærdningen. Arbejde med stærke permanent magneter. Brug hansker og sikkerhedsbriller under håndtering. Arbejde med epoxy. Brug handsker og sikkerhedsbriller under håndtering. | BGR 29/3-2017 |
|  | Saml magnet arrays | MEK | 1 |  | Monter magneter og keepere i magnet kassetterne efter tegning 7103031654 og 7103031619. Brug værktøj 7103032786 til alignment af keepere i array carriage. Fysiker instruerer om hvilke magneter der skal monteres hvor. Arbejde med stærke permanent magneter. Brug hansker og sikkerhedsbriller under håndtering. | BGR 29/3-2017 |

| ## Notater under produktion |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ordre Nr.: | 502955-100 | Kunde: | LCLS II (SLAC) |
| ### MONTØRENS NOTER |  |  |  |
| ### TESTENS NOTER |  |  |  |
| ### PROJEKTLEDERS NOTER |  |  |  |

| Rutekort for Phase Shifter |  | Leveringsdato: | Kunde: LCLS II (SLAC) |  | Emne: Phase Shifter SXR | Projektleder: MBU | Ordrenr: 502955-100 | Tegningsnummer: 7103031614 Tidligere produktion: Godkendt: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data PS: # Magnet nr.: 16349 | Minimum gap: 10 mm (with magnets) Maximum gap: 100mm (with magnets) Phase shifter length: 82,5mm |  |  |  |  |  | Overlevering til værkfører/prod.medarb. foretaget (sign/dato): |  |

| Opera-tionsnr. | Operation | Leverandør/ Afdeling | Forv. Timer | Forv. slut | Specifikationer/Bemærkninger | Udført af/Dato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tegningsliste |  |  |  | Alle tegninger anført i Rutekortet + undertegninger findes i folderen: \\localdom.net\TI Folders DFY\Organization\DFY\Projects\502xxx\502955 SLAC Undulator phase shifter series\40 Project Execution\10 Design\30 Design documents\30 Drawings-Schematic |  |
|  | Align carriage til målebænk | MEK | 1 |  | Monter carriage i alignment fixture 7103032901, så carriage hænger i øverste girder op mod reference fladerne. Juster fødder og spænd dem til et moment på 2 Nm. Spænd carriage fast til bordet i M12 boltene, åben gabet og fjern alignment fixture. | 3/5-2017 GUNI |
|  | Mekanisk test af carriage | MEK | 2 |  | Foretag mekanisk test ud fra Acceptance test skema (1). Brug Acceptance test skema template: \\localdom.net\TI Folders DFY\Organization\DFY\Projects\502xxx\502955 SLAC Undulator phase shifter series\40 Project Execution\10 Design\60 QA and Test procedure\502955 Phase shifter Series ATP_SXR Template.dotx Resultater lægges i folderen: \\localdom.net\TI Folders DFY\Organization\DFY\Projects\502xxx\502955 SLAC Undulator phase shifter series\40 Project Execution\10 Design\60 QA and Test procedure\[“Magnet nr”] (SXR)\ | 10/5-2017 GUNI |
|  | Montering af magnet arrays | MEK | 2 |  | Monter øverste og nederste magnet array ifølge tegning 7103031614 Spænd M6 bolte til et moment på 8 Nm. | 3/5-2017 GUNI |
|  | Finindstilling af encoder | MEK | 0,5 |  | Juster encoder placering med magnet arrays monteret. Se 9000014685 for montage vejleding. Afstand mellem encoder hoved og lineal skal være 0,8 +/- 0,15 mm over hele sektionen mellem åbent og lukket gab. Brug LED på encoder hoved til indstillingen. LED skal lyse blåt over hele sektionen (grøn kan accepteres over kortere afstande). | 3/5-2017 GUNI |
|  | Mål åben/lukke hastighed | MEK | 0,5 |  | Mål gab åben-/lukkehastighed på 1st article. Gap 10mm -> 100mm: t = _____________ s ( 9 s ≤ t ≤ 10 s) Gap 100mm -> 10mm: t = _____________ s ( 9 s ≤ t ≤ 10 s) | NA |
|  | Magnetisk scan og shimning | MEK | 2 |  | Foretag et magnetisk scan, og shim hvis nødvendigt. Fysikker hjælper og instruerer. | 9/5-2017 GUNI |
|  | Magnetisk test af andet magnet array | MEK | 5 |  | Foretag magnetisk test ud fra Acceptance test skema (2). Fysikker hjælper og instruerer. Resultater lægges i mappen: \\localdom.net\TI Folders DFY\Organization\DFY\Projects\502xxx\502955 SLAC Undulator phase shifter series\40 Project Execution\10 Design\60 QA and Test procedure\[“Magnet nr”] (SXR)\ | 10/5-2017 GUNI |
|  | Visuel inspektion | MEK | 1 |  | Foretage visuel ud fra Acceptance test skema (3) | 11/5-2017 GUNI |
|  | Monter skærme og labels | MEK | 1 |  | Monter beskyttelses skærme og labels ifølge 7103031614. Brug skabelon til ens placering af labels. | 11/5-2017 GUNI |

| ## Notater under produktion |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ordre Nr.: | 502955-100 | Kunde: | LCLS II (SLAC) |
| ### MONTØRENS NOTER |  |  |  |
| ### TESTENS NOTER |  |  |  |
| ### PROJEKTLEDERS NOTER |  |  |  |