LCLS2 SXR Undulator

Alignment Engineering Group

L2?????

SN 29A804-021

August 10, 2021

Tooling ball values to center of 1.5 inch sphere, all units are inches.  Coordinates are to the SXR Undulator Magnetic Axis.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| LSB1 | -57.4746 | -3.4905 | -10.4860 |
| LSB2 | -0.0058 | -3.4839 | -10.4817 |
| LSB3 | 57.4769 | -3.4885 | -10.4843 |
| LSB4 | -57.4764 | -3.4898 | -24.2672 |
| LSB5 | -0.0006 | -3.4845 | -24.2627 |
| LSB6 | 57.4730 | -3.4886 | -24.2433 |
| LSB7 | -57.4774 | 3.4843 | -10.4734 |
| LSB8 | -0.0064 | 3.4921 | -10.4826 |
| LSB9 | 57.4652 | 3.4841 | -10.4766 |
| LSB10 | -57.4873 | 3.4836 | -24.2582 |
| LSB11 | -0.0104 | 3.4924 | -24.2598 |
| LSB12 | 57.4679 | 3.4847 | -24.2476 |
| SD1 | 50.9778 | 7.2628 | -34.6832 |
| SD2 | -3.9348 | -19.5333 | -34.7304 |
| SD3 | -50.9982 | 7.2249 | -34.6852 |
| SD4 | -25.5889 | -21.7005 | -29.5831 |
| SD5 | -25.5885 | -21.7037 | 29.4643 |
| SD6 | 25.6706 | -21.6670 | -29.5824 |
| SD7 | 25.6598 | -21.6884 | 29.4745 |
| SD8 | 0.0420 | -17.0076 | -12.2979 |
| USB1 | -57.4861 | -3.4857 | 24.2467 |
| USB2 | -0.0013 | -3.4874 | 24.2565 |
| USB3 | 57.4701 | -3.4839 | 24.2453 |
| USB4 | -57.4795 | -3.4887 | 10.4844 |
| USB5 | -0.0085 | -3.4912 | 10.4870 |
| USB6 | 57.4779 | -3.4882 | 10.4783 |
| USB7 | -57.4670 | 3.4912 | 24.2521 |
| USB8 | 0.0137 | 3.4892 | 24.2563 |
| USB9 | 57.4948 | 3.4919 | 24.2574 |
| USB10 | -57.4617 | 3.4889 | 10.4835 |
| USB11 | 0.0110 | 3.4855 | 10.4709 |
| USB12 | 57.4918 | 3.4884 | 10.4767 |

| Center | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10M | -2.815745 | -0.026016 | 0.000312 | -110.8561 | -1.0243 | 0.0123 |
| PM11M | 2.726295 | -0.026180 | 0.000063 | 107.3344 | -1.0307 | 0.0025 |
| RFM | -2.670985 | 0.048961 | -0.000352 | -105.1569 | 1.9276 | -0.0139 |

PM10 and Granite coordinate system with Yurii shifts.

|  |  | From Yurii |  |  | Measured |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (m) | X (m) | Y (m) | dX (mm) | dY (mm) |
| PM10 | -0.368890 | -0.102495 | 0.000330 | -2.815745 | -0.102532 | 0.000311 | -0.037 | -0.019 |
| PM11 | 5.173162 | -0.102732 | 0.000042 | 2.726295 | -0.102696 | 0.000062 | 0.036 | 0.020 |
| RefBlock |  |  |  | -2.670985 | -0.027555 | -0.000353 |  |  |