| Date/ Meas.Run# | ∆K/K (wrt. 4.05) | Ref. Magnet (Hall-NMR)(G) | Calibration Run# | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Feb.3 / 5 | -3.4∙10-4 | -0.05 | 13 | Hall gain drift - ? |
| Feb.12 / 7 | -3.1∙10-4 | -0.3 | 15 | Probe re-calibrated #1, Gap 35mm |
| Feb.13 / 8 | -2.4∙10-4 | -0.34 | 17 | Probe re-calibrated #2, Gap 35mm |
| Feb.19 / 10 | -3.5∙10-4 | -0.33 | 12 | Probe re-calibrated #3, Gap 35mm |
| Feb.19 / 13 | -3.6∙10-4 | -0.33 | 12 | Repeat |
| Mar.2 / 16 | -3.4∙10-4 | -0.16 | 19 | Probe re-calibrated #4, Gap 40mm |
| Mar. 4 / 21 | -3.5∙10-4 | -0.24 | 21 | Probe re-calibrated #5, Gap 40mm |
| Mar. 4 / 24 | -2.5∙10-4 | -0.24 | 21 | Probe roll corrected |

* To check and correct the roll, the probe was rotated ±2° from nominal, the K measured at each position, a parabola fitted to the K values, and a position of the maximum found (+0.8°).

HXR bench probe re-calibrated on March 2 as a calibration system check with magnet gap = 40mm.

The HXU-000 re-measured the same day; K = 2.339885 (-5∙10-5).

Difference between calibration #4 and calibration #5