## Bx Integrals Along Centerline f
|  |  | SLAC |  |  |  | ANL
Gap | Run | I1X | sigI1X | I2X | sigI2X | I1X | I2X |  | DI1X | DI2X
| # | G-cm | G-cm | µTm^2 | µTm^2 | G-cm | µTm^2 |  | G-cm | µTm^2
8 | 6 | 61.8386 | 14.7094 | 52.9971 | 22.6339 | 62 | 36 |  | -0.16143 | 16.9971
9 | 6 | 94.6171 | 47.5328 | 20.0871 | 42.5995 | 61 | 39 |  | 33.6171 | -18.9129
10 | 6 | 153.5571 | 22.9977 | 121.94 | 29.0451 | 43 | 35 |  | 110.5571 | 86.94
12 | 6 | 113.4071 | 35.254 | 73.0943 | 23.7174 | 25 | 34 |  | 88.4071 | 39.0943
15 | 6 | 165.2443 | 15.5991 | 148.6357 | 32.2569 | 11 | 27 |  | 154.2443 | 121.6357
16.2 | 6 | 149.4986 | 22.8972 | 93.3429 | 34.1534 | 6 | 26 |  | 143.4986 | 67.3429
20 | 6 | 136.58 | 20.1277 | 150.8586 | 13.6647 | -9 | 19 |  | 145.58 | 131.8586
25 | 6 | 129.3171 | 17.3409 | 130.0943 | 27.2394 | -12 | 18 |  | 141.3171 | 112.0943
30 | 6 | 147.2543 | 16.4841 | 198.0714 | 29.7309 | -33 | 12 |  | 180.2543 | 186.0714
40 | 6 | 140.31 | 12.7474 | 273.3814 | 21.225 | -27 | 9 |  | 167.31 | 264.3814
50 | 6 | 137.31 | 6.4034 | 192.3371 | 15.7921 | -36 | 7 |  | 173.31 | 185.3371
[8 empty] | Average | 121.6304 | 108.44
[8 empty] | rms | 58.7394 | 82.7853
Gap | Run | I1Y | sigI1Y | I2Y | sigI2Y | I1Y | I2Y |  | DI1Y | DI2Y
| # | G-cm | G-cm | µTm^2 | µTm^2 | G-cm | µTm^2 |  | G-cm | µTm^2
8 | 5 | -23.5586 | 109.4773 | 621.4743 | 20.7757 | -125 | 36 |  | 101.4414 | 585.4743
9 | 5 | 34.2643 | 46.6974 | 390.7614 | 29.9679 | -30 | 28 |  | 64.2643 | 362.7614
10 | 5 | 189.6114 | 45.574 | 326.8857 | 33.5288 | 34 | 21 |  | 155.6114 | 305.8857
12 | 5 | 249.1 | 25.3755 | 103.1186 | 26.9482 | 153 | 8 |  | 96.1 | 95.1186
15 | 5 | 343.0529 | 32.6633 | 52.1943 | 31.389 | 257 | 7 |  | 86.0529 | 45.1943
16.2 | 5 | 394.13 | 36.3627 | 33.2429 | 22.3363 | 285 | 9 |  | 109.13 | 24.2429
20 | 5 | 429.5671 | 12.8353 | 142.06 | 28.1289 | 339 | 22 |  | 90.5671 | 120.06
25 | 5 | 441.5643 | 25.7271 | 209.1514 | 12.3024 | 371 | 40 |  | 70.5643 | 169.1514
30 | 5 | 470.6157 | 10.0774 | 350.5814 | 21.3867 | 348 | 49 |  | 122.6157 | 301.5814
40 | 5 | 336.2086 | 17.1704 | 506.3157 | 25.8417 | 308 | 63 |  | 28.2086 | 443.3157
50 | 5 | 303.1886 | 15.2736 | 476.6543 | 21.0706 | 253 | 68 |  | 50.1886 | 408.6543
[8 empty] | Average | 88.6131 | 260.1309
[8 empty] | rms | 35.1293 | 182.4215