Hall probe calibration

S/N : “Senis 117-14”

Run 1, 11/12/2014

Polynomial fit order = 13.

Coefficients:          ( Bnmr = p0 + p1 Voc + p2 Voc2 + p3 Voc3 + ... + pn Vocn);   (Voc = V – Voffset)

n            pn

(T / V^n)

-----  -------------

0    0.0000000263609

1    0.1981648914253

2    0.0000045393191

3    -0.0000020769663

4    0.0000004099752

5    0.0000031847637

6    -0.0000000425736

7    -0.0000001915916

8    0.0000000016216

9    0.0000000048810

10    -0.0000000000276

11    -0.0000000000597

12    0.0000000000002

13    0.0000000000003

Run 2, 11/13/2014

Polynomial fit order = 13.

Coefficients:              ( Bnmr = p0 + p1 Voc + p2 Voc2 + p3 Voc3 + ... + pn Vocn);   (Voc = V – Voffset)

n            pn

(T / V^n)

-----  -------------

0    0.0000000371691

1    0.1981599062710

2    0.0000093509556

3    -0.0000010429423

4    -0.0000009671899

5    0.0000031119206

6    0.0000000867535

7    -0.0000001888537

8    -0.0000000035462

9    0.0000000048213

10    0.0000000000632

11    -0.0000000000591

12    -0.0000000000004

13    0.0000000000003